УТВЪРЖДАВАМ

Директор:

/д-р П. Бахчеванова/

Заповед №74/20.10.2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА  У Ч А С Т И Е

В ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - РУСЕ“

За всички неупоменати и/или неуредените въпроси в настоящата Документация, ще се прилагат разпоредбите на Закон за обществените поръчки /ЗОП/

гр. Русе, октомври 2014 г.

І. Предмет на обществената поръчка:

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

Прогнозната стойност за оборудването е в размер на 42 000 лв. без ДДС или 50 400 лв. с ДДС.

- Обособени позиции.

  - ОП-1 Преносим комбиниран апарат – дефибрилатор+ ЕКГ +монитор+

пулсоксиметър +неинвазивен пейсмейкър + кръвно налягане;

  - ОП-2 Преносим респиратор;

  - ОП-3 Преносим електрически аспиратор;

  - ОП-4 Стол за аварийна евакуация по стълби;

  - ОП-5 Лопатъчна носилка;

  - ОП-6 Вакуумен дюшек;

  - ОП-7 Шийно-гръбначен имобилизатор;

  - ОП-8 Преносим ЕКГ апарат- 3 броя;

  - ОП-9 Комплект шийни яки

2.Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и публичната покана.

1.2. Всеки участник може да представи само по една оферта за обособена позиция . Всички документи, които са на чужд език, се представят и с превод на български език.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност.

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл.47, ал.9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на горепосочените обстоятелства с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, горепосочените изисквания, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, декларацията по чл. 47, ал. 9  се представя за всеки един от подизпълнителите.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички   членове на   обединението/консорциума са   отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска  се повече  от едно лице  да  представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участник в процедурата е обединение, което не еюридическо лице, документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 ЗОП.

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с медицински изделия и сервизно поддържане“.

2.2. Предлаганата апаратура и медицински изделия  трябва да отговарят на изискванията, описани в Технически параметри и характеристика на доставката, или да притежава по-добри параметри.

2.3. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация – технически документи на производителя, брошури на български език, от които да са видни конкретните параметри за доказване на съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации.

2.4. Офертата трябва да включва доставкаи пускане в действие с всички необходими за ескплоатацията принадлежности и консумативи.

2.5. Предлаганата апаратура трябва да притежава СЕ-mark /Директива 94/42/ЕЕС/ с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

2.6. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи съответствието на изделията с техническите спецификации и приложими стандарти- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14. ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието – копие на оригинала и в легализиран превод.

2.7. Предложените изделия да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 год., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани - декларация от участника.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Технически спецификации:

ОП-1   преносим комбиниран апарат – дефибрилатор+ ЕКГ +монитор+

пулсоксиметър +неинвазивен пейсмейкър + кръвно налягане

* Лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение

* Избор на захранване: A/C; D/C, презареждаща вградена батерия

* CE марка

-дефибрилатор Синхронизиран Бифазен

- токова форма – импулсна бифазна

- автоматично измерване на контактното съпротивление с пациента;

- LCD цветен дисплей - диагонал не по-малко от 10 инча

- възможност за едновременно изобразяване на дисплея на 12 ЕКГ отвеждания в режим 6 + 6

- вграден рекордер 3-канален термопринтер, скорост на регистриращата хартия 25 и 50 mm/s

- памет за не по-малко от 24 часа графични и таблични трендове;

- мрежово и акумулаторно захранване, с възможност за работа с 2 бр. акумулатора

- възможност за минимум 180 шока с максимална енергия или 2 часа

мониторинг при работа с един акумулатор

- регулиране на енергията – мануално, на степени, поне 8-степени, от 2 до не по-малко от 200 Джаула

- време на зареждане до максимална енергия – до 8 s

- дефибрилаторът да може да работи, както с многократни, така и с еднократни дефибрилиращи електроди в мануален режим, по желание на лекаря

- инсталиран трансторакален пейсмейкър, работещ с еднократни електроди

- апаратът да може да пейсира и дефибрилира през едни и същи еднократни електроди, свързани към дефибрилатора

- тегло на дефибрилатора: до 6 kg

Апаратът да е комплект с:

- 3-изводен ЕКГ пациентен кабел

- касета за работа с многократни дефибрилиращи електроди за възрастни

- еднократни дефибрилиращи /пейсиращи/ електроди, за възрастни – 1 чифт

- инсталирана акумулаторна батерия – 2 броя;

- ръководство за работа на български език

Апаратът да е със следните инсталирани опции:

- Опция 12-канално ЕКГ - комплект с 10-изводен ЕКГ пациентен кабел

- Опция Пулсоксиметрия - комплект със сензор тип щипка за пръст за възрастни

- Опция Неинвазивно кръвно налягане -комплект с маншета за възрастни, маншета за деца, шлаух за връзка с апарата.

ОП-2 Преносим респиратор/вентилатор

Електрически задвижван транспортен респиратор (неползващ двигателен газ).

- Лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение;

- Избор на захранване: A/C; D/C, презареждаща вградена батерия;

-  CE марка;

- Режими на вентилация: механична вентилация, асистирана вентилация, синхронизирана с пациента вентилация;

- Минутен обем в обхват 2 до 20 литра;

- Дихателна честота в обхват 5-40 1/мин;

- Тригер за асистирано дишане в обхват - 2 до – 12 mbar.

- Възможност за плавно регулиране на лимитиращото налягане в дихателните

пътища. Апаратът да алармира ако налягането в дихателните пътища достигне 55 смН2О за възрастни пациенти и 25 смН2О за педиатрични пациенти;

- Кислородна концентрация: 60%.до 100%;

- Апаратът да позволява спонтанно дишане не пациента в случай на отпадане на

електрическото или пневматично захранване;

- Мониториране на налягането в дихателните пътища и индикиране на спонтанните

респирации;

- Звукови и светлинни аларми за следните параметри: високо и ниско налягане в

дихателните пътища, апнеа, недостатъчно захранване с дихателен газ, ниска батерия. Алармената система е подсигурена от самостоятелно батерийно захранване;

- Вградена акумулаторна батерия за до 3 часа автономна работа;

- Окомплектовка: кислородна бутилка с вместимост 2 литра, редуцир вентил, свързващ бутилката и респиратора шланг, пациентна дихателна клапа, PVC пациентен шланг за възрастни, педиатрична маска и маска за възрастни, комплект въздуховоди тип „гьодел”, форцепс, усторазтворител, захранващ кабел 12 V DC.

* Системата за пациентски мониторинг и респирация да се монтира в санитарен автомобил посредством специализирана стойка, която да позволява автоматино зареждане на батериите с напрежение 12 V без необходимост от включване на допълнителни кабели към устройството /за осигуряване на бърз монтаж и демонтаж/;

* Тегло: максимално 3,5 кг с кислородната бутилка.

ОП - 3 Преносим електрически аспиратор;

- лесна работа, компактен дизайн, качествено изпълнение;

- CE марка;

- мощност – не по-малко от 20 л/мин.;

- вакуум регулируем от 0 до 80 kPa;

- възможност за плавно регулиране на вакуума;

- вграден манометър за вакуума;

- време за работа на батерии не по-малко от 30 минути;

- вграден 1 литров пластмасов градуиран буркан с капак с антибактериален

филтър и устройство против  препълване, инсталиран в противоударно легло;

- с директна връзка /без шлаух/ между помпата и аспирационния буркан;

- захранване 220V/50Hz и батерия;

- размери: 250 х 250 х 180 мм (± 30 мм);

- тегло – не повече от 4 кг;

ОП – 4 Сгъваем стол за аварийна евакуация по стълби;

-  Система за сгъване/разгъване на стола;

- Плъзгаща се и самоспираща система, с възможност да се слиза по стълби с натоварен на стола пациент;

- Стабилен, мобилен, сгъваем, маневрен специализиран транспортен стол;

- Отлична маневреност при всякакви повърхности и тесни пространства, вкл. стълби и междустълбищни площадки;

- Използва се без носене и вдигане, подвижността се осигурява от специален верижен механизъм, монтиран към шасито на стола;

- С 2 х пр. 4-инчови предни свободно въртящи се колела и 2 х високи пр. 6-инчови неподвижни задни колела;

- С нисък център на тежест от 2 до 3 см над земята за осигуряване на висока стабилност

- Стабилна метална конструкция;

- Заключване на стола в неподвижна позиция независимо дали се ползва или е сгънат за съхранение;

- Удължаващи се ръкохватки с фиксиране в 5 позиции за лесно обслужване от персонала независимо от ръста му;

- Широка площ за сядане. Товароподемност: мин. 200 кг.;

- Сгъваема стъпенка за крака

Повърхността за сядане е от 2 изваждащи се пластмасови панела, подлежащи на дезинфекция

Комплект фиксиращи ремъци

Височина: 95 см, (+/-2); Широчина: 52 см, (+/-2); Тегло: 15 кг (+/-1)

Допълнителни задни дръжки

ОП- 5 Обездвижваща носилка  тип "Стретчер"/ лопатъчна/

- За преместване, повдигане и транспортиране на пациент, без да се променя

позицията му;

- Трикомпонентна и с  разделяне на 2 части по дължината за загребване на

пациента, с колани за фиксиране на пациента;

- Лека и устойчива, предимство -  рентгенопрозрачна;

- Минимална дължина - 165 см. (±5 см.);

- Максимална дължина - 205 см. (±5 см.);

- Максимална дължина в сгънато положение – 120 см. (±5 см.);

-   Широчина - 40 см. (±5 см.);

-   Тегло – максимум 8 кг

-   Товароподемност – минимум 150 кг

ОП - 6 Вакуумен дюшек (носилка)

Да осигурява безопасно транспортиране на пациента;

- комплект с минимум 3 бр. напречни колани за фиксиране на пациента и

минимум 4 бр. ремъци за прикрепяне на дюшека към носилката;

- изработен от PVC или сходен, здрав и непромокаем материал;

- лесен за почистване и дезинфекция;

- със захвати от четирите страни за по-лесно транспортиране;

- комплект с помпа за надуване/спускане на дюшека;

ОП – 7 Шийно-гръбначен имобилизатор;

За обездвижване на главата и гръбначния стълб

- С форма и конструкция, която да позволява хоризонтално и вертикално

фиксиране на главата и гръбначния стълб при транспортиране на пациентите

- Снабден с катарами и колани с различни цветове за по-лесна

употреба

- С подплатена възглавница и 2 велкро каишки за челото и брадичката

- В комплект с чанта за транспортиране.

ОП – 8 Преносим дигитален  ЕКГ апарат - 3 броя

- 3-канален електрокардиограф, с мрежово и акумулаторно захранване

- осветен 3-канален LCD – дисплей за изобразяване на 3 ЕКГ криви,

както и следната информация:

- дата

- час

- име на пациента

- статус на акумулаторите

- източник на захранване (от електрическата мрежа или от акумулаторите)

- сърдечна честота

- скорост на записа

- чувствителност

- статус на треморния (мускулния) филтър

- прекъснат контакт на някой от изводите на пациентния кабел

- контактния потенциал между пациента и изводите на пациентния кабел в mV – на отделно меню

- вградено мрежово електрическо захранване с LED индикатор

- вградено акумулаторно захранване и автоматично зареждане на акумулаторите

- капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване – не по-малко от 4 часа

- буквено-цифрова клавиатура

- вграден термален принтер с висока разрешаваща способност

- автоматично и ръчно разпечатване на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим

- избор между симултанен (едновременен) и секвенциален (последователен) автоматичен запис на периферните и гръдните ЕКГ отвеждания

- инсталиран Измерващ софтуер за ЕКГ в покой със следните функции:

- изобразяване върху регистриращата хартия на усреднени комплекси и маркиране на частите на QRS комплекса

- автоматични ЕКГ измервания на: интервали, амплитуди, сърдечни електрически оси

- скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s

- чувствителност 5, 10 и 20 mm/mV или автоматично

- честота на дискретизация на ЕКГ усилвателя – минимум 1000 Hz

- тегло на електрокардиографа, не повече от 3 kg заедно с батерията и хартията за

принтера

- консумирана мощност – по-малко от 30 VA

- апаратът да е комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой – за възрастни

ОП – 9 Комплект шийни яки

- Яките да са изработени от материал, който лесно се почиства и дезинфекцира;

- Да имат централен трахеален отвор;

- Лесно регулируеми, с лесно и  стабилно закрепване;

- Комплектът да включва:

* шийна яка размер Стандартен

* шийна яка размер Среден

* шийна яка размер Висока

* шийна яка размер за Наднормени /пълни/

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.

2. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на доставките е не повече от четири седмици, считано от датата на сключване на  договора за възлагане на поръчката.

3. Място на изпълнение на поръчката

Място за изпълнение на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка е: град Русе, КВ. Дружба 1, ЦСМП-Русе, координационна централа.

4. Начин на образуване на цената:

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва цената на изделието, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, транспорт, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

5. Гаранционен срок

Следва да е не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца  след доставката,;

6. Условия и начин на плащане

Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора , при представяне на фактура.

ІV. Стойност на поръчката:

Прогнозната и пределна стойност общо за  обособените позиции е в размер на 42 000 лв. без ДДС или 50 400 лв. с ДДС.

Стойността на поръчката включва цената  на медицинските изделия, цената за доставка до мястото на изпълнението, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

V. Критерии за оценка на офертите:

Критерии за възлагане на поръчката е най-ниска цена,

Класиране на участниците

1. На първо място се класира участникът с офертирана най-ниска цена за предложение, отговарящо на изискванията на възложителя .

2. При условие, че цените по определени позиции са еднакви, се сравняват техническите параметри, като предимство имат по-добрите и тези с по-пълна окомплектовка.

3. Ако по този ред не може да се извърши избор, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

VІ. Срок на валидност на офертите  60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване.

VІІ.  ОФЕРТА

Подготовка на офертата:

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата покана, при спазване на Закона за обществените поръчки.

Представяне на офертата

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриер.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

Съдържание на офертата

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

2. Данни за лицето, което прави предложението - представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.

4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация:

6.1. заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с медицински изделия и сервизна дейност“.

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация.

10. Техническо предложение по образец.

11. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14.ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието – копие на оригинала и в легализиран превод.  .

12. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи съответствието на изделията с техническите спецификации и приложими стандарти

13. Ценово предложение по образец.

VІІІ. Изисквания към изпълнителя:

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от Комисия, определена от възложителя.

2. След получаване на офертите членовете на Комисията по т.1 представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП.

3. Комисията по т.1 разглежда офертите съобразно реда, посочен във Вътрешните провеждане на процедурите по закона за обществените поръчки на ЦСМП-Русе. Комисията оценява и класира офертите в съответствие с предварително обявените условия от Възложителя.

4. За резултатите от работата си Комисията съставя протокол, който се представя на Възложителя за утвърждаване, заедно с предаване на цялата документация по процедурата.

ОБРАЗЕЦ №1

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

от 									, ЕИК __________________

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел.                              факс:                       e-mail:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

1. Срокът за изпълнение на доставката е - ______________ седмици,

(но не повече от четири седмици, считано от датата на сключване на  договора за възлагане на поръчката).

2. Предлаганото от нас медицинско оборудване има следния гаранционен срок: – __________ (но не по-малко от двадесет и четири месеца, след доставката).

3. Предлагаме авариралото медицинско оборудване да бъде приемано в наши сервизни бази в рамките на _____________ часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

4. Предлаганото от нас медицинско оборудване притежава СЕ марка и отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива /или на еквивалентни на тях _________   ___________________________/

5. Предлаганото от нас медицинско оборудване е ново, неупотребявано, серийно произведено не по-рано от 2014 г, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.

6.  Предлаганото от нас медицинско оборудване притежава следните технически спецификации, изложени съобразно изискванията на Възложителя:

| ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
| 1 2 3 ..... | 1. 2. 3. .... |

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата: .............             			           Подпис и печат: ................

ОБРАЗЕЦ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

от 									, ЕИК __________________

седалище и адрес на управление

представлявано от

лице за контакти:

тел.                              факс:                       e-mail:

Регистрация по ЗДДС: ____________________________________________________________

Сметка IBAN: ___________________________________________________________________

BIC код на банката_______________________________________________________________

Банка: ______________________________________________________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

във връзка с което Ви представяме нашата възможно най-добра ценова оферта, както следва:

Предлагана цена за доставка на един брой  медицинско оборудване  ОП-........е:

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС

И

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), с начислен ДДС

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на доставката, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване).

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Дата……………….                                        Подпис и печат:………………………

ОБРАЗЕЦ №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата .............................................................................................., адрес: ...................................................................................................................., л.к. № ..........................................., издадена на ..................................... г., от ............................................., гр. ...................................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5.Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или ако е чуждестранно лице, не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-8 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Забележка: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Дата: .............................                ДЕКЛАРАТОР: ....................................

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнители

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

и с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изпълнение на поръчката няма да ползвам/ще ползвам  подизпълнител/и/.  (ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............…………………................. с ЕИК ......................................................................................................................, представляван от ...................................................................................................

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313  от НК.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………………

/  подпис и печат /

ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

на подизпълнителя

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

”

ДЕКЛАРИРАМ,

че сме съгласни да участваме в процедура за възлагане на  обществена поръчка с горе цитирания обект, като подизпълнител на участник ______________________________________

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме  документи съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313  от НК.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: …......................

ОБРАЗЕЦ №6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, адрес: _________________________________________________________________________, л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от ______________

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

ДЕКЛАРИРАМ,

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

Дата: …………….2014 г.				          Декларатор: ……………

# ОБРАЗЕЦ №7

# Д   О    Г    О    В    О    Р

/проект/

Днес, .........2014 год. в град Русе, на основание  чл. 101е, ал1 от ЗОП и проведена процедура при условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РУСЕ“

, между:

1. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – РУСЕ, със седалище и адрес на управление град Русе, кв. Дружба 1,тел./факс 082/860104, e-mail:emerg_rs@abv.bg,  с ЕИК 827205133, представлявано от д-р Пенка  Тодорова Бахчеванова- директор, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. 								, ЕИК __________________

седалище и адрес на управление

представлявано от

в качеството му на:

тел.                              факс:                       e-mail:                                                                    , наричано за краткост  “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, ПО СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ УГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да достави и да поддържа гаранционно един брой фабрично произведен/и ....................................., наричан по-долу за кратко „медицинско изделие“ съгласно Техническата оферта - неразделна част от този договор и срещу цена, посочена в Ценовата оферта на изпълнителя – неразделна част от този договор.

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните дейности:

1. доставка на един брой фабрично ново медицинско/и изделие/я;

2. гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на медицинското/е изделие/я

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на  Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.

(4) Мястото на доставка е: франко сградата на Възложителя, находяща се в град Русе, кв.  „Дружба 1”, РКЦ на ЦСМП-Русе.

(5) Предаването на медицинското/е изделие/я от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с подписването на Приемо-предавателен протокол от представители на страните.

ІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави на медицинското/е изделие/я в срок до ________________ (попълва се съобразно Техническото предложение на Изпълнителя) месеца, но не повече от четири седмици, считано от датата на подписване на договора.

(3) Срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставените медицинското/е изделие/я ______________________ (посочва се съгласно Техническата оферта на изпълнителя), но не по-малко от 24 месеца, от датата на доставката.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, а именно:

Ценовото предложение за доставка на медицинското/е изделие/я е ________________________ (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ______________________________________ (с думи …………………………………) лв. с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор и включва цената на медицинското/е изделие/я, цената за доставка до мястото на изпълнението, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 4. (1) Цената по договора ще се заплати в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора, при представяне на оригинална фактура.

(2) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

Банка: ……………………….

IBAN: ……………………….

BIC: ………………………….

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия договор;

2. да получи доставката в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;

4. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта за изпълнение на дейностите по договора;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставения по този договор медицинското/е изделие/я в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;

2. да осигури за своя сметка транспорта по доставката;

3. да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване за медицинското/е изделие/я посочения в чл. 2 от Договора срок;

4. при доставяне на медицинското/е изделие/я да представи всички документи, посочени в  Техническото предложение на Изпълнителя.

5. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на  договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;

6. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.

7. да осигури преференциален прием на аварирало/и на медицинското/е изделие/я в негови сервизни бази в рамките на посочения в Техническото предложение срок в часа, считано от датата на уведомяването за тяхната авария.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на медицинското/е изделие/я и за годността му за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 3 и 4 от датата на доставката му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок.

VІ. ПРИЕМАНЕ

Чл. 9. Медицинското/е изделие/я следва да се предадеат на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 на упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемателно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

Чл. 10 (1) При предаването на медицинското/е изделие/я ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ монтаж и пускане в експлоатация на медицинското/е изделие/я

(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им.

(3) До изтичане на гаранциионния срок по чл. 2, ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.

VІІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на медицинското/е изделие/я за срок от ___________________ минимум 24 месеца.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за доставка на медицинското/е изделие/я.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури преференциален прием на аварирало/и медицинското/е изделие/я в съответните сервизни бази в рамките на _____________  часа

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на медицинското/е изделие/я, указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията, описани в гаранционната/е карта/и.

Чл. 13. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на медицинското/е изделие/я се прави по телефон или писмено по факс.

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато е констатирана.

VІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническата спецификация, Техническата оферта и Ценовата оферта.

Чл. 15. В случай на неточно и/или забавено изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел VІІ „Гаранционна поддръжка и сервизно обслужване”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула и пет на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните по договора.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47 от ЗОП, съгласно обявените условия на поръчката;

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако възложителят не плати уговореното възнаграждение в посочения в договора срок.

X. СПОРОВЕ

Чл. 20. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 21. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от съответния родовокомпетентен русенски съд.

Неразделна част от настоящия договор са следните документи:

1. Техническо предложение

2. Ценово предложение

3. Техническа спецификация

Настоящият договор се подписа в три еднообразни оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Д О Г О В А Р Я Щ И :

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: _________________

ДИРЕКТОР НА ЦСМП - РУСЕ: _____________

/Д-Р П. БАХЧЕВАНОВА/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ___________________

/КР. ПОПОВА/